## 封面
工 程 预 算 书
| 工程名称： | 海沧医院3.0T MR机房改造工程
| 工程造价： | 不含税价 0 元整
编制单位：
联系方式：
| 编制时间： | 2022-12-18

## 预算汇总
预 算 汇 总 表
序号 | 项目名称 | 价格(元) | 备注
1 | MR磁体间屏蔽及装修工程 |  | 仅含磁体间屏蔽及装修（不含土建）
2 | 磁屏蔽 |  | 因5G出磁体间区域，需增加磁屏蔽
3 | 土建装修工程 |  | 所有土建及操作间和设备间的装修、2次SBS防潮
4 | 胃肠机预控评服务
5 | 胃肠机机房装修 |  | 操作间及扫描间
6 | 胃肠机移机服务 |  | 含拆旧机，搬运、装机、调试
7 | 屏蔽射频效能测试
8 | 不含税价合计（人民币:元） | 0
备注：
1、本报价有效期限30天；
2、本报价机房范围： MR机房改造；
3、本报价编制依据行业现行的有关标准要求、规范等；
4、质保：工程通过检测验收合格，质保期1年；

## MR屏蔽
一、核磁共振机房屏蔽工程预算清单
1、屏蔽体、屏蔽部件
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/元 | 备注
1 | 优质紫铜焊接式射频屏蔽体 | 0.2mm厚 | 193.3 | ㎡ |  | 0 | 要求：镀锌层≥80g/㎡，含墙面、顶面支撑绝缘架 、紧固件，含开平、加工费
2 | 铜质屏蔽密封衬条 | 宽30mm | 400 | m |  | 0
3 | 无反射条纹双层不锈钢网屏蔽窗 | 宽1800*高1000mm | 1 | 扇 |  | 0 | 无隔断，不氧化，透光率：≥70%
4 | MRI屏蔽机房平开屏蔽门(患者进出) | 净空：宽1250*高2100mm | 1 | 樘 |  | 0 | 进口铍青铜屏蔽簧片，不锈钢锁、拉手
6 | 屏蔽体对地防潮绝缘层：pvc绝缘板 | 3mm厚 | 46.97 | ㎡ |  | 0 | 含防潮塑料布
7 | 304不锈钢网状送风滤波波导 | 高300*宽600*厚200mm | 1 | 只 |  | 0
8 | 304不锈钢网状回风滤波波导 | 高400*宽800*厚200mm | 1 | 只 |  | 0
9 | 304不锈钢失超管系统 | 直径219～273mm、壁厚2～3mm | 1 | 套 |  | 0 | 失超管10米以内
10 | 紧急排风系统 |  | 1 | 套 |  | 0 | 含滤波波导、风管、风口、风机
11 | 电源滤波器 | DL25A×2 | 4 | 套 |  | 0 | 供屏蔽室内照明、插座
12 | 屏蔽接地铜线排 |  | 1 | 套 |  | 0
13 | 不锈钢系统滤波接口板 | 1283*654*3mm | 1 | 只 |  | 0
14 | 系统滤波板柜 | 1400*900*500mm | 1 | 只 |  | 0
15 | 无磁梯度信号电缆线槽 | 宽600mm/300mm | 1 | 套 |  | 0 | 含：屏蔽室和设备室，设备室至操作室
16 | 信号波导管 | Φ50*400mm | 1 | 套 |  | 0 | 备用（供设备升级时使用）安装在观察窗下方
17 | 分项小计 |  |  |  |  | 0
2、屏蔽室装修
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 吊顶：抗氧化铝合金龙骨，铝微孔吸音板 | 600*600*0.8mm | 46.97 | ㎡ |  | 0 | 含铝合金吊件
2 | 墙面：优质吸音板 | 300*8*2800mm | 83 | ㎡ |  | 0 | 隔音降噪
3 | 墙面：吸音棉吸音层（墙壁共四面） | 35mm厚 | 83 | ㎡ |  | 0 | 吸音降噪（不允许使用对身体有害的玻璃棉材料）
5 | 复合木踢脚板 | 100*2440*12mm | 30 | m |  | 0
6 | 室内外门窗边套 |  | 1 | 套 |  | 0 | 细木工板打底，铝塑板饰面不锈钢角线装饰
7 | 照明：直流无磁二极管发光LED灯 | 24v/3.8w | 8 | 只 |  | 0 | 最低寿命：50000小时
8 | 维修用无磁铝制射灯 | 220V/150W | 2 | 套 |  | 0
9 | 维修插座 | 220V/16A | 4 | 只 |  | 0
10 | 灯具开关 | 16A | 2 | 只 |  | 0
11 | 风景装饰画 | 2400*800mm | 1 | 幅 |  | 0
12 | 分项小计 |  |  |  |  | 0
3、通风管道系统
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 无磁风管（彩钢酚醛板，免保温） | 350*650*25mm | 30 | m |  | 0 | 包含：扫描室、设备室（连接到空调出风口）,含无 磁吊件
2 | 静压箱设计制作安装 | 1800*1200*500mm | 1 | 只 |  | 0
3 | 减震用软连接帆布 |  | 1 | 项 |  | 0
4 | 铝合金送回风口 | 600*600mm | 3 | 只 |  | 0
5 | 铝合金散流器 | 600*600mm | 2 | 只 |  | 0
6 | 防火调节阀（根据风道设计） | 360*660*200mm | 1 | 只 |  | 0
7 | 分项小计 |  |  |  |  | 0
4、综合费用
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 管理费 | 管理费(3%) | 1 | 项 | 0 | 0
2 | 文明施工 | 成品保护及施工保洁(1%) | 1 | 项 | 0 | 0
3 | 分项小计 |  |  |  |  | 0
6、项目总计
一+二+三+四+五 | [5 empty] | 0
备注说明：
1、本报价工程只含MR磁体间屏蔽及磁体间装修（不含土建）。

## 土建装修
二、MR机房土建装修工程预算清单
序号 | 项目名称 | 内容描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价/元 | 合价/元 | 备注
一 | MR机房
1 | 墙体拆除 | 墙体拆除及开门洞，含废渣清运 | ㎡ | 54 |  | 0
2 | 地面下挖 | 磁体间地面下挖50公分，人工开挖 | ㎡ | 46.97 |  | 0 | 含运输
3 | 磁体基础及加固 | 磁体定位处3m*3m磁体基座施工 | 项 | 1 |  | 0 | 按厂家图纸
4 | 新开门洞 | 新开门洞 | 个 | 2 |  | 0
5 | 地面回填 | 磁体间地面混凝土回填 | m³ | 30 |  | 0
6 | 新建墙体 | 新建机房墙体 | ㎡ | 91.4 |  | 0 | 按图纸
7 | 墙体基础 | 地梁，基础30CM宽 | 米 | 26 |  | 0
8 | 磁体进机洞口 | MR磁体进场洞口2800*2800，墙面开洞及墙面恢复 | 项 | 1 |  | 0
9 | 墙面抹灰 | 设备间墙面抹灰 | ㎡ | 67 |  | 0
10 | 墙面护墙板 | 操作间、缓冲间及更衣室墙面护墙板 | ㎡ | 175 |  | 0
11 | 天棚吊顶 | 1)天棚 2)无孔铝扣板(600*600) 3)操作间、缓冲间、更衣间 | ㎡ | 55.5 |  | 0
12 | 地面：塑胶卷材地板 | 2.8mm厚 | ㎡ | 115 |  | 0 | 含自流平
13 | 普通门 | 普通成品门，单开门 | 樘 | 2 |  | 0
14 | 普通门 | 普通成品门，双开门 | 樘 | 1 |  | 0
15 | 电动平移门 | 缓冲间电动平移门 | 樘 | 1 |  | 0
16 | 墙面开槽 | 机房墙面开槽布管布线盒 | 项 | 1 |  | 0
17 | 照明 | 吊顶平板LED照明600*600 操作间、缓冲间、更衣间 | 个 | 11 |  | 0
18 | 电源电缆（主系统） | MR主系统专用电源电缆（120平五芯电缆） | 米 | 120 |  | 0
19 | 电源电缆（辅助系统） | MR辅助系统专用电源电缆（95平五芯电缆）利旧 | 米
20 | 专用配电箱 | 设备专用配电箱 | 个 | 2 |  | 0
21 | 新增桥架 | 新增桥架 | 米 | 15 |  | 0
22 | 磁体间预留洞口 | 按厂家要求开9个设备装机预留洞口 | 个 | 11 |  | 0
23 | 磁体间第1次地面找平 | 防潮施工前混凝土找平 | ㎡ | 46.97 |  | 0
24 | 第1次双层4mm SBS防潮施工 | 4mm SBS（磁体间） | ㎡ | 60 |  | 0
25 | 第2次双层4mm SBS防潮施工 | 待屏蔽体施工完成后,4mm SBS(磁体间) | ㎡ | 60 |  | 0
26 | 磁体间第2次地面找平 | 混凝土回填后地面找平(磁体间) | ㎡ | 46.97 |  | 0
27 | MR水冷机/精密空调室外机安装平台 | 长8000宽2000高200室外机安装平台,C25以上混凝土基座 | 个 | 1 |  | 0
28 | 空调 | MR操作间、MR缓冲区、胃肠机操作间（扫描间利旧） | 台 | 3 |  | 0
29 | 隔音处理 | 设备间与DR操作间隔墙隔间处理 | 项 | 1 |  | 0
30 | 其他 | 1）线缆、网络接口； 2）空开、插座、按钮等； | 项 | 1 |  | 0
31 | 项目小计 |  |  |  |  | 0
32 | 管理费 | 管理费(3%) | 项 | 1 | 0 | 0
33 | 文明施工 | 成品保护及施工保洁(1%) | 项 | 1 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
备注说明：
1、本项目土建装修涵盖范围：1台MR；

## 胃肠机机房装修
三、胃肠机机房装修工程预算清单
序号 | 项目名称 | 内容描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价/元 | 合价/元 | 备注
二 | 胃肠机机房装修（操作间及扫描间）
1 | 墙面护墙板 | 操作间、扫描间墙面护墙板 | ㎡ | 115 |  | 0
2 | 天棚吊顶 | 1)天棚 2)无孔铝扣板(600*600) 3)操作间、缓冲间、更衣间 | ㎡ | 43.5 |  | 0
3 | 地面：塑胶卷材地板 | 2.8mm厚 | ㎡ | 43.5 |  | 0
4 | 门不锈钢包套 | 防护门不锈钢包套 | 个 | 2 |  | 0
5 | 照明 | 吊顶平板LED照明600*600 操作间、缓冲间、更衣间 | 个 | 6 |  | 0
31 | 其他 | 1）线缆、网络接口； 2）空开、插座、按钮等； | 项 | 1 |  | 0
32 | 项目小计 |  |  |  |  | 0
33 | 管理费 | 管理费(3%) | 项 | 1 | 0 | 0
34 | 文明施工 | 成品保护及施工保洁(1%) | 项 | 1 | 0 | 0
| 合计 |  |  |  |  | 0
备注说明：