厦门市海沧医院

全院医疗设备资产管理服务要求

- 项目概况

- 1、服务项目：全院医疗设备维修保养技术、设备管理服务（全保）。医疗设备的维修管理、技术安全检查管理、预防性维护保养管理、质量控制管理，不良事件管理、报废管理等；设备应用培训服务；提供备用机服务；提供设备管理信息系统对医疗设备运行数据进行分析。

- 2、服务期限：3年

- ★3、本项目不接受联合体投标，不接受合同分包、转包

- 4、中标后7天内全员入驻

- （一）总体要求

- 1、服务范围：全院医疗设备及其附属设备（如呼叫系统、空压及负压设备、设备带终端、医疗设备工作站、手术器械等）均提供整机全保服务（含维修、配件、备件）全周期管理等，升级院方1号楼呼叫系统及内镜消毒系统。经初步统计，全院在库设备约4000余台件，总账面资产约2.6亿多元。投标人可自行进行实地勘探。所有维修配件涉及到会改变或影响设备性能的均须更换全新原厂原装配件，人工维修及定期保养服务、服务期内所更换的零配件费用、人工费、差旅费全部由中标人承担，服务范围内的设备所需更换的备件不限更换数量。

- 2、服务内容：协助采购人进行设备使用前的选型论证、场地管理、安装验收、入库管理；负责设备使用中的安全巡检、维修管理、备用机服务、预防性维护管理、质量控制检测、计量检测、设备应用培训、维护档案管理、不良事件报告、数据分析及风险评估管理、提供定制化的医疗设备信息管理系统；协助采购人进行设备使用后期的报废管理、移机管理、医院各类迎检资料准备、配合等；协助采购人建立医疗设备知识库管理；

- 3、负责全院医疗设备标准化管理服务,包含维修、备件、巡检、保养、计量、质控、文档管理、中小设备移机、软件升级等服务。

- 4、提供医疗服务工程师驻院服务，配套工程师≥7人,文员1人。

- 5、提供除心电导联线、血氧探头、袖带、医用冷光源灯泡、氧电池、蓄电池以外的有使用时间或使用次数限制需定期更换的设备配套耗材。不包含检验试剂、一次性医用耗材。

- 6、投标人需提供充足的备件库，保证机器的正常运行，如涉及到备件和软件等问题，原厂或其他渠道均无法提供所造成的设备无法修复，中标方应给出书面证明材料和建议，经采购方同意后按相关程序报废。

- 7、服务期内新增设备在原厂保修期结束后，涵盖在本服务范围内，服务费用维持不变。服务内容包含但不限于：提供设备巡检、保养和维修服务，200万元以下设备免费提供维修配件，200万元以上设备不含配件。200万元以上设备如需更换配件由医院另行采购，若由中标方提供应不高于厂家报价的8折供应。

- 8、服务期内所有需计量检测、质控检测、校准检测、辐射设备检测及需定期检测（包含设备及其机房检测项目）的设备费用由中标人支付。（现有检测目录及新增检测项目由中标人支付）

★9、大型放射设备要求，投标人必须出具单独承诺书，若中标，对采购方的CT、MRI、DSA、彩超设备所有配件如磁共振磁体、线圈、水冷机、高压注射器、液氮（合同期满液氦面应保持在75%～80%），CT机探测器、DSA影像增强器、球管、探头等必须是全新原厂原包装的，针对中标人同一故障反复2次以上不能修复的或超过15个工作日无法修复的（需进口配件除外），医院有权要求中标人向原厂维修或原厂指定维修商维修，所发生费用自合同款中扣除。

★10、内镜设备要求，投标人必须出具单独书面承诺书，若中标，对采购人的内镜设备需更换的所有配件必须是全新原厂配件，对处于原厂维保的镜子出保后需向原厂购买维保服务。针对中标人同一故障反复2次以上不能修复的或超过15个工作日无法修复的（已提供备用机和需进口配件除外），医院有权要求中标人向原厂或原厂指定维修商购买维修，所发生费用由中标人承担。

- 保险服务：投标人需为中标场地购买每年不低于500万元的保险，保险内容含有设备损坏，人身安全等。

- ★12、若投标人对设备维修或维护不当造成设备质量问题，经第三方评定后由投标人承担相应责任及经济赔偿。

- 13、服务标准：《医疗器械监督管理条例》，《医疗器械使用质量监督管理办法》，《医疗器械临床使用管理办法》、《中华人民共和国计量法》，《特种设备安全监察条例》，福建省医学装备管理质控评价标准等。所有服务规范和实施细则需要符合上述法律法规及行业规范要求。

（二）服务细则

1、中标人应建立驻院服务中心

1.1医院提供必要的办公所需的办公服务场所。

1.2中标人应建立维修车间、质检车间、备用机仓库、备品备件仓库、办公区等。

1.3中标人驻院服务人员应着装统一、专业礼貌,不应对医院日常医疗活动带来不良影响。

1.4驻院服务中心建立维修平台，配备维修工具和焊接工具。具备专业的电源地线检测设备.

1.5驻院服务中心备常用零备件和常用损耗部件的库存。

1.6驻院服务中心常设报修内线电话和报修手机号码,24小时接听。

1.7中标人应常设400服务监督和投诉电话。

★1.8中标人必须按时发放人员工资，人员需取得大专及以上学历，医疗设备维修相关专业，熟悉医院医疗设备，且驻场工程师需在该公司从事二年以上维修维护工作，毕业证及资格证书需备案医院设备管理部门，所有人员需经医院设备管理部门面试通过后驻场，人员数量不少于7名。（至少一名具有血液透析设备维修资质人员常驻血透中心、至少一名具有高压氧舱维护资质（R3证）），人员年度更换频率不得高于20%。

1.9编制制度： 投标人应编制切实可行的全院医疗设备维护保养规程建立医疗设备的维护保养制度, 医疗设备巡查制度, 医疗设备质量控制制度,计量管理制度、不良事件监测管理制度、维修管理制度、各级岗位责任制、突发事件应急预案等等。编制包括维护保养设备的种类、设备维护周期、维护保养的项目、具体操作方法、注意的事项等相关的规程。制定相应计划，严格按照计划实施并做好相关记录。

2、医疗设备信息管理

★2.1中标人需提供具有自主知识产权的医疗装备生命周期管理系统给予采购人使用，根据采购人实际需求进行定制化功能完善或者开发，在服务期结束后系统软件归采购人无偿使用。系统定制化开发过程产生的知识产权归采购人所有。

2.2医疗设备全生命周期管理软件至少包含以下功能：

2.2.1.计划管理：具备医学装备采购计划申报功能

2.2.2.购置管理：具备购置论证，采购审批功能

2.2.3.采购管理：具备合同应付款，采购验收管理功能

2.2.4.运行管理：具备台账管理，重点设备RFID标签管理，档案管理，转科管理，借调管理功能

2.2.5.维修管理：具备维修管理，维修工作量，故障率，完好率统计功能

2.2.6.检定管理：具备计量检定，特种设备检定，巡检与PM保养计划功能

2.2.7.质量管理：具备质控检定，不良事件上报功能

2.2.8.效益分析：具备单机成本效益分析功能

2.2.9.报废处置：具备报废申请，报废审批，报废处置与查询功能

2.2.10具备手持移动终端PDA功能：可随时查阅设备综合信息，实现科室终端报修，维修评价，验收及后续注意事项。

2.2.11具备编制全院医疗设备清单和各部门的分类清单并可通过医疗资产管理软件定期进行设备全生命周期管理过程信息记录和清产核资功能。

2.2.12规范与标准：投标人拥有具有自主知识产权的“医疗设备资产管理软件”，提供软件著作权证书，为确保系统稳定可靠，著作权证书须已经颁发至少6个月以上。具备相对成熟的产品开发体系，符合软件开发能力成熟度模型CMMI3级及以上的要求，提供CMMI-3级或以上级别的认证证书。具备良好的信息安全管理体系，符合ISO/IEC27001有关“医疗设备管理相关的计算机软件开发”信息安全标准。

2.2.13逐步实现手术室设备物联网管理；除大型影像设备外，逐步发展对其他设备，如超声及生命支持类等设备的使用效能监控管理。

3、设备使用前管理：设备采购前的选型论证、场地管理、安装验收、入库管理等服务。

3.1协助采购人进行设备采购前的品牌、性能、价格等选型论证。

3.2协助采购人与厂家进行场地规划、运行环境监测、电源地线实施等；

3.3协助采购人进行相关新购医疗设备的技术验收工作；

3.4建立设备档案，并对相关设备随机技术资料进行分类、归档；

4、设备使用过程管理

4.1、巡检服务要求

编制制度：编制切实可行的维护保养规程，建立医疗设备的维护保养制度，医疗设备巡查制度。包括设备巡查周期，维护周期，巡查项目，具体操作方法、注意的事项等相关的规程。制定相应计划，严格按照计划实施并做好相关记录。

①巡查周期要求：服务工程师每月应定期对所服务的医疗设备资产进行全面巡查，发现隐患及时解决。

②巡查内容要求：服务工程师对所服务的医疗设备资产的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡检，对设备的运行情况、磨损程度进行检查校验等。

4.2、设备维护保养要求

为了确保仪器设备的正常使用，应根据仪器设备的性能要求，对仪器设备进行定期除除尘和清洁，并进行性能检测，及时检查和更换易损部件，检查设备的稳压状况和接地情况是否良好等。

4.2.1设备维护保养周期要求

①设备日常保养要求

日常保养主要由临床使用人员负责，投标人应指导和强化临床使用人员应做好仪器做好日常保养

②设备定期保养要求（按医疗器械等级分类）

Ⅲ类设备和重点科室设备:维护次数不少于3个月1次。（如高端放射影像设备，手术室设备，生命维持、急救类设备等）。

Ⅱ类设备：维护次数不少于6个月1次。（如中低端设备、检测设备等）。

Ⅰ类设备:维护次数不少于1年1次（如非接触类设备等）。

维护保养内容要求至少包含：

①外观检查

②清洁保养

③更换易损件：对己达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的配件由投标人进行免费更换。

④功能检查

⑤性能测试校准

⑥安全检查：包含电气安全及机械安全检测等

4.3、维修管理要求

4.3.1驻院服务中心须常设报修内线电话和报修手机号码,常设值班工程师，24小时响应。

4.3.2驻场工程师对医院医疗设备进行分科室管理，所有记录须电子、纸质双档并存。

4.3.3服务设备均粘贴资产标签,标签内容至少包含:设备基本信息、负责工程师、报修手机号码、报修内线电话、服务监督电话等信息。

4.3.4接报修后，紧急停机故障不超过15分钟内到达现场,非停机故障不超过30分钟内到达现场；节假日不超过60分钟内到达现场。

4.3.5驻院服务中心常备常用零备件和常用损耗部件的库存，建立维修平台，配备维修工具和焊接工具。

4.3.6备用机服务：配备一定数量的备用机（呼吸机、监护仪、输注泵、彩超、移动DR等），一时无法修复的设备，备用机需24小时内到达现场。（提供证明）

★4.3.7设备维修的人工和备件均不限次数提供维修服务,不限数量更换所需更换的配备件。

★4.3.8包含重要设备高值耗材和备件的维修和更换:放射设备的球管、核磁的线圈和液氦、超声设备的探头等（原厂配件）。

4.3.9开机率保证:

| 放射影像设备开机率>96% | 按365天计算(10年以上设备不计入考核) |
| --- | --- |
| 内镜室、手术室、ICU设备开机率>95% | 按365天计算(10年以上设备不计入考核) |
| 整体设备开机率>93% | 按365天计算(10年以上设备不计入考核) |

4.3.10整体设备故障修复时间<3天,按自然年度考核。

4.3.11同一设备同一故障返修周期<3天,按自然年度考核。

★4.3.12 配备件保障要求:

所更换零备件均符合整机运行标准,执行原厂质量要求；所更换零备件来源可追溯，必须从证件齐全有资质供应商采购，不会对设备造成危害；所更换进口备件均为合法进口,符合法律法规要求；高值耗材备件（如球管、平板探测器等）到场时间不超过3天,高值耗材损坏需24小时内报医院设备管理科室备案,并附录详细货物备配及物流情况；

4.3.13采购人原厂质保期内的医疗设备出现故障时，投标人需无偿按常规受理维修及时与厂家或厂家售后授权代理商沟通，协助解决故障。

4.3.14放射科设备维修管理（CT、MR、DSA等）

放射科专业设备无法在24小时内修复时，投标人应立即联系原厂或原厂授权服务商协助处理，费用由中标人承担。故障排除周期按原厂程序（若投标人与科室协商一致的，按协商约定处理）。若投标人未能如期联系原厂或原厂授权服务商处理的，医院将自行处理，所发生费用将由医院自定，且从合同款中扣除。

4.3.15内窥镜维修管理

需寄修的内窥镜，投标人需在24小时内能提供同类功能质量良好的备用镜供科室使用，（若原厂或原厂授权的维修商亦无法提供备用镜的除外）。同一条镜子同故障返修不得超过2次，否则医院有权发往原厂维修或原厂指定维修商，所发生费用从合同款中扣除。

5、质控管理

投标人需提供质控检测仪器，并可自行开展急救生命支持类和高危性设备(至少包含监护仪、除颤仪、呼吸机、电刀、输液泵、注射泵)的质控检测;

6、计量、校准、质控检定管理

凡属于国家规定强制检定、依法检定、院方要求定期校准的医疗设备、医用器具，投标人需严格按照国家规定的检定周期要求由具备资质的相关机构进行检定、年审备案、校准等，确保医疗设备的受检率达到国家规定要求。所有检测项目应由原厂或有资质单位进行检测，所发生费用由中标人承担。

7、设备使用后期管理

协助设备物资部对科室报损设备进行核实处置工作。

8、档案管理

以科室为单位建立科室资产档案，标签体系，登记管理，设备生命周期管理过程中的所有记录电子、纸质双档并存。

9、培训管理

协助设备管理部门对新安装医疗设备及新岗位人员进行岗前培训，并制定医疗设备操作规范与流程。协助使用科室负责人定期组织对本科室医疗设备操作人员进行医疗设备操作再培训与考核并做好记录。

10、临床使用安全管理

协助设备管理部门上报医疗器械不良事件及安全事件

11、报告管理

每月向设备管理部门提交设备运行状况报告，每季度向设备管理部门和重点科室报告维护情况。

12、考评管理

12.1满意度：由设备管理部门会同相关科室组织设备使用科室进行满意度评价。科室满意度平均分需达8.5分，不足8.5分的扣除当年的质保金。满意度考评每年考评一次。

12.2质保金：质保金为合同总额3%。

12.3有以下情形的采购人有权单方面解除合同

12.3.1年终综合考评与考核低于8分。

12.3.2由于使用伪劣三无产品配件，导致医疗设备返修率高（指维修好设备同一故障一个月内再次出现返修二次以上）；或由于使用伪劣配件在临床使用造成后果及恶劣的社会影响；承担相应的经济损失和法律责任。

12.3.3无法响应招标文件的实质要求。

12.3.4中标人（含驻院人员）在院服务期间严重不作为和违纪违规，给医院造成恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。

附件：考核表

| 维修服务评价项目 | 很满意 |  | 满意 |  | 一般 | 不满意 |  | 很不满意 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1.报修响应及到达现场时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.设备维修效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.设备巡检情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.提供备用设备效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.维修工程师的专业能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.最终维修效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.报修时，接修服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.现场维修的服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.维修时，与病人接触的服务意识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.维修前后具体情况是否有与科室汇报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |